| Regionales Heilmittelinspektorat der Nordwestschweiz (RHI NW) Instandhaltung und Aufbereitung von Medizinprodukten - Inspektorat II - Marktgasse 4 4051 Basel jores@hin.ch | Autorin: KJ Version: 1.0 Freigabe: RH Datum: 26.03.2026 |
| --- | --- |

Bericht zur Inspektion bei niedergelassenen (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzten betreffend

- Instandhaltung und Aufbereitung von Medizinprodukten (MEP)  TEIL A

- Umgang mit Arzneimitteln  Teil B

Wichtiger Hinweis:

Alle gelb unterlegten Textfelder im Dokument sind von der Praxis im Voraus auszufüllen, wobei die FvP für die wahrheitsgetreue Informationsangabe verantwortlich ist. Die ausgefüllte Inspektionscheckliste ist bis spätestens zehn Tage vor Inspektionsdurchführung elektronisch an das RHI zurückzusenden.

Angaben zum Betrieb

| Name des Betriebs oder Anrede/ Titel und Name: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Facharztrichtung: |  |  |  |
| Strasse und Hausnummer: |  |  |  |
| Postleitzahl und Ort: |  |  |  |
| Kanton: |  |  |  |
| GLN-Nummer: |  |  |  |
| Mailadresse und Website: |  |  |  |
| Spezialisierung der Praxis: |  |  |  |
| Art der inspizierten Praxis: ☐ Einzelpraxis ☐ Gruppenpraxis ☐ Ambulantes Zentrum ☐ Andere …………………… |  |  |  |
| Inhaberinnen und Inhaber der Betriebsbewilligung: (als Name der die Betriebsbewilligung innehabenden Person (juristische oder natürliche Person), sofern zutreffend) |  |  | ☐ Nicht anwendbar |
| Name der FvP (MEP bzw. Privatapotheke): |  |  |  |
| Falls gegeben, weitere (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte mit Berufsausübungsbewilligung, die MEP mitnutzen: |  |  |  |
| Falls gegeben, weitere (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte mit Berufsausübungsbewilligung, die Umgang mit Arzneimitteln haben: |  |  |  |
| Teilnehmer/-innen des Betriebs an der Inspektion (inklusive Funktion), zusätzlich zur FvP: |  |  |  |
| Datum der letzten Inspektion: |  |  |  |
| Änderungen seit der letzten Inspektion: |  |  |  |
| Geplante Änderungen: |  |  |  |
| MEP-Instandhaltung und Aufbereitung |  |  |  |
| Verwendet der Betrieb wiederaufbereitete MEP? ☐ Nein |  |  |  |
| ☐ Ja nächste Zeile |  |  |  |
| Bereitet der Betrieb MEP selbst auf? ☐ Ja untenstehende Tabelle und Teil A ☐ Nein Teil A, Punkt 17 |  |  |  |
| Zahl der Einheiten | ...............(=Behandlungsräume, in denen wiederaufbereitete MEP verwendet werden) |  |  |
| Zahl der Mitarbeiter/-innen, die MEP wiederaufbereiten: | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| - davon (Zahn-)Ärzte | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| - davon MPA | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| - davon DA | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| - davon DH | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| - davon PA | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| - davon anderes qualifiziertes Personal (z.B. Pflegefachfrau) | ............... | in Stellenprozenten ...................% |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| Umgang mit Arzneimitteln Sind Arzneimittel innerhalb der Praxisräumlichkeiten vorhanden? |  |  |  |
| ☐ Nein |  |  |  |
| ☐ Ja Teil B |  |  |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |

Vorab einzureichende Dokumente

- Ausbildungsstand der Mitarbeitenden in der MEP-Aufbereitung - ein Arbeitsanweisungsbeispiel zur Aufbereitung - Qualifizierungsstatus der Geräte in der Aufbereitung - Grundriss der Räumlichkeiten für die Aufbereitung - Interkonventionelle Eingriffe der Praxis (wo zutreffend) - Gap-Analyse zur GPAE (wo zutreffend) - Analysenberichte zu den jährlichen Endoskop-Beprobungen

Gegebenenfalls Bemerkungen:

Angaben zur Inspektion

Datum der Inspektion:

Beginn und Dauer der Inspektion:

Leitende/r Inspektor/-in:

Zusätzliche/r Inspektor/-in:

Betriebsreferenznummer (P-Nummer):

Art der MEP-Inspektion: ☐ Erstinspektion ☐ Periodische Inspektion ☐ Inspektion infolge Standortwechsels ☐ Inspektion infolge Um- oder Neubaus ☐ Ausserordentliche Inspektion ☐ Nachinspektion

Kommentar:

Anforderungen: HMG Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz) AMBV Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (Arzneimittel-Be- willigungsverordnung) Ph. Helv. Pharmacopoea Helvetica, aktuelle Ausgabe MepV Medizinprodukteverordnung EU-MDR Medical Device Regulation (europäische Medizinprodukte-Verordnung) KlGAP Gute Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten in Arzt und Zahnarztpraxen sowie bei weiteren Anwendern von Dampf-Klein-Sterilisatoren, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kantonsapotheker.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/klgap-arbeitsgruppe GPAE Schweizerische Gute Praxis zur Aufbereitung von flexiblen, thermolabilen Endoskopen (GPAE), abrufbar unter https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/en/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/gpa-zur-aufbereitung-flexiblen-thermolabilen-endoskopen.pdf.download.pdf/D_GPAE.pdf SWM-LF Leitfaden zur Beschaffung eines Dampf-Klein-Sterilisators für Arzt- und Dentalpraxen, sowie für andere medizinische Einrichtungen, Swissmedic-Leitfaden in Anlehnung an die Norm EN 13060:2004 „Dampf-Klein-Sterilisatoren“, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kav-apc.ch/fileadmin/docs/public/kav/2_Leitlinien___Positionspapiere/kleinsteri-d.pdf LL001 Leitlinie 001/V01D – Anforderungen an ein Qualitätssicherungssystem (QSS) zur Aufbereitung steriler Medizinprodukte, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kantonsapotheker.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/klgap-arbeitsgruppe LL002 Leitlinie 002/V01D – Minimale Anforderungen an die Dokumentation und Betrieb für Dampf-Klein-Sterilisatoren, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kantonsapotheker.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/klgap-arbeitsgruppe LL003 Leitlinie 003/V01D – Betriebliche Voraussetzungen an den Aufbereitungsbereich für Medizinprodukte in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei weiteren Anwendern, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kantonsapotheker.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/klgap-arbeitsgruppe GAP Regeln der Guten Abgabepraxis für Heilmittel, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kav-apc.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/kav-leitlinien KAV0006 Anforderungen an die Qualitätssicherung in Betrieben, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kav-apc.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/kav-leitlinien KAV0015 Einfuhr nicht zugelassener verwendungsfertiger Arzneimittel durch praktizierende Ärztinnen und Ärzte, sowie Apotheken und Spitalapotheken, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kav-apc.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/kav-leitlinien KAV0024 Lagerung von Heilmitteln: Überwachung der vorgegeben Temperaturen, aktuelle Version, abrufbar unter https://www.kav-apc.ch/de/leitlinien-positionspapiere-listen/kav-leitlinien GSP Regeln der Guten Lagerungspraxis (Guide to good storage practices for pharmaceuticals; WHO Annex 9) VAM Verordnung über die Arzneimittel (Arzneimittelverordnung) BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) BetmKV Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle (Betäubungsmittelkontrollverordnung) Kantonale Gesetze und Verordnungen

| Teil A | Angaben zur Instandhaltung und Aufbereitung von MEP |
| --- | --- |

| 1 | Angaben zu Medizinprodukten, die wiederaufbereitet werden |
| --- | --- |

| - Flexible thermolabile Endoskope ☐ nein ☐ ja Teil A, Punkt 12 GPAE |  |
| --- | --- |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| - Instrumentarium |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ nein |  |  |  |
| ☐ ja untenstehende Tabelle und weiter zu Teil A, Punkt 2 |  |  |  |
| Kategorien Wiederaufbereitung/ Klassifizierung der MEP: KlGAP Kap. 3.1 |  |  |  |
| Unkritische MEP | ☐ ja ☐ nein | einfache Desinfektion (Wischdesinfektion) | ☐ ja ☐ nein |
| Semikritische MEP | ☐ ja ☐ nein | Desinfektion auf hohem Niveau (chemische Desinfektion und/oder thermische Desinfektion unverpackt im Sterilisator) | ☐ ja ☐ nein |
| Kritische MEP | ☐ ja ☐ nein | Sterilisation (verpackt) | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |

| Hinweis: |  |
| --- | --- |
| Unkritische MEP | Kontakt nur mit intakter Haut |
| Semikritische MEP | Kontakt mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut |
| Kritische MEP | Durchdringung der Haut oder der Schleimhaut, Kontakt mit Blut, Wunden, innerem Gewebe oder Organen. Diese Kategorie wird wiederum in drei Unterkategorien – A-B und C, bezüglich ihrer Aufbereitung eingeteilt. |

| - Geräte mit Messfunktion allgemein ☐ nein ☐ ja, qualifizierte „Kleingeräte“ ☐ Blutdruckmessgerät ☐ Thermometer zur Bestimmung der Körpertemperatur ☐ weitere: .......................... ☐ Ultraschallgerät, mit Datum der letzten Qualifizierung: .......................... ☐ weiteres „Grossgerät“: .........................., mit Datum der letzten Qualifizierung: .......................... ☐ weiteres „Grossgerät“: .........................., mit Datum der letzten Qualifizierung: .......................... ☐ weiteres „Grossgerät“: .........................., mit Datum der letzten Qualifizierung: .......................... MepV, GPAE |  |
| --- | --- |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 2 | Hygieneplan/ Qualitätssicherungssystem (QSS) (betreffend Aufbereitung des Instrumentariums) |
| --- | --- |

| QSS/ Hygieneplan, angepasst an die Praxisstruktur? Art. 71, 72 MepV; KlGAP Kap. 3; LL001 |  | ☐ ja ☐ nein |
| --- | --- | --- |
| Schriftliche Anweisungen für die Wiederaufbereitung der MEP vorhanden? KlGAP Kap. 3; LL001 Matrix Kap. 6.4 |  | ☐ ja ☐ nein |
| Technische Dokumentation der Wiederaufbereitungsgeräte vorhanden? (Qualifizierung, Validierung, Unterhalt, Reparaturen) LL002 |  | ☐ ja ☐ nein |
| Aufbereitung gemäss Angaben der MEP-Hersteller? Art. 72 MepV |  | ☐ ja ☐ nein |
| Aufbereitung von gebrauchten Einmalprodukten und deren Weiterverwendung verboten? Art. 73 MepV |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| Hinweis: | Im Hygieneplan/ QSS muss mindestens folgendes beschrieben sein: Instandhaltung der Geräte (Validierung), Transport aus dem Einsatzort zur roten Zone (Transportmethode), Beschrieb der Vorbehandlung, Reinigung, Desinfektion (Bad, Bürsten, Spülung oder Reinigungs-/Desinfektionsgerät (RDG, Thermodesinfektor), Trocknung, Kontrolle, Verpackung, Siegelnahtkontrolle, Beladungsplan (Worstcase) , Programmwahl, Vakuumtest, Helix-Test (Dampfdurchdringungstest), Indikatoren, Freigabekontrollen, Etikettierung, Protokollierung, Transport zum Lager, Berechnung der Verfalldaten, Datenspeicherung, Lagerreinigungsvorschrift |
| --- | --- |

| 3 | Personal (zur Aufbereitung des Instrumentariums) |
| --- | --- |

| Zuständige Person(en) für die MEP-Aufbereitung Art. 71, 72 MepV; KlGAP Kap. 4; LL001 Matrix Kap. 6.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vorname, Name: |  | MEP-spezifische Qualifikation und MEP-spezifische periodische Fortbildung: |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| ................................................................. |  | ................................................................. |
| Organisatorisches |  |  |
| Verantwortlichkeiten im Organigramm abgebildet? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Stellenbeschreibungen/ Pflichtenhefte für Wiederaufbereitung MEP vorhanden und unterschrieben? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Aktuelle Schulung und Ausbildung dokumentiert und vorhanden? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 4 | Räumlichkeiten zur Aufbereitung des Instrumentariums |
| --- | --- |

| Zonenkonzept KlGAP Kap. 5.1; LL003 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zonen für Aufbereitung von MEP geeignet und adäquat ausgestattet? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Massnahmen zur Verhinderung der Rekontamination behandelter MEP (z.B. Abtrennung der Zonen mit Plexiglas)? KlGAP Kap. 8 |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| Hinweis: | Zonenkonzept: |
| --- | --- |
| Rote Zone (unrein) | In der rot markierten Zone werden alle gebrauchten (kontaminierten) Instrumente deponiert. Die Vor-(Reinigung) erfolgt mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung zum Schutz des MEP und zum Schutz des Mitarbeitenden. Die Instrumente werden bevorzugt in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) behandelt oder in einem Tauchbad gereinigt und anschliessend desinfiziert. In dieser Zone erfolgt auch die sachgemässe Abfallentsorgung. |
| Gelbe Zone (desinfiziert) | Die desinfizierten Instrumente können nach erfolgter Händedesinfektion auch ohne Handschuhe in der gelb markierten Zone getrocknet, kontrolliert, gepflegt werden (Achtung Kreuzkontamination), um sie anschliessend verpackt in Container oder Klarsichtsbeutel für die Sterilisation bereitzustellen. |
| Grüne Zone (steril) | In der grün markierten Zone erfolgt die Sterilisation im Wasserdampf-Autoklaven. Das verpackte, autoklavierte Instrumentarium muss staubfrei und trocken in geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt werden. |

| 5 | Behandlung des Instrumentariums vor dem Verpacken |
| --- | --- |

| Desinfizierende Vorbehandlung KlGAP Kap. 7, 7.1; LL001 Matrix Kap. 6.4 Unmittelbare Vorbehandlung am Behandlungsort sichergestellt? Korrekter Transport vom Einsatzort zum Aufbereitungsort (zugedeckt, gesichert)? |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein |
| Reinigung und Desinfektion KlGAP Kap. 7, 7.2; LL001 Matrix Kap. 6.4 |  |  |
| Manuelles Einlegeverfahren inkl. Reinigung (chem. Desinfektion): |  | ☐ ja ☐ nein |
| Konzentration des Desinfektionsmittels gemäss Herstellerangaben korrekt hergestellt und eingesetzt? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Einwirkungszeit sichergestellt? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Wanne korrekt beschriftet? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Abläufe in einer Anweisung beschrieben? KlGAP Kap. 3 |  | ☐ ja ☐ nein |
| Maschinelle Reinigung und Desinfektion (im Reinigungs-/ Desinfektionsgerät, Thermodesinfektor): |  | ☐ ja ☐ nein |
| RDG-Modell: ............................................................. Anschaffungsjahr: ……..…… |  |  |
| Gerätejournal vorhanden |  | ☐ ja ☐ nein |
| Beladungsmuster der Validierung eingehalten? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Validierung bzw. erneute Leistungsüberprüfung KlGAP Kap. 14, Anhang D; siehe auch Hinweis 2 bei Pkt. 7 Überprüfung der Installation (IQ), der Funktionsprüfung (OQ) und der Prozessüberprüfung (PQ) des Thermodesinfektors? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Routineprüfung Kontrolle der Reinigungswirkung des Thermodesinfektors mittels Sichtkontrolle und Kontrolle der Geräteleistung/ Prozesskontrolle? KlGAP Kap. 14.1 |  | ☐ ja ☐ nein |
| Instandhaltung Art. 49 HMG; KlGAP Kap. 14 Service-/ Wartungsvertrag: |  | ☐ ja ☐ nein |
| Firma: …………………………………………. |  |  |
| Datum letzter Service/Wartung: ……..…… |  |  |
| Verwendung weiterer Apparate? …………………………………………. |  |  |
| Kontrolle der Sauberkeit und Funktionsprüfung der MEP KlGAP Kap. 7.3; LL001 Matrix Kap. 6.4 |  |  |
| Prüfung der Reinigung (Sichtkontrolle)? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Korrekte Trocknung, Pflege, Wartung und Unterhalt der MEP? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Falls Trocknung durch med. Druckluft: Druckluft regelmässig gewartet/ validiert? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Lagerung semikritischer Instrumente angemessen? …………………………………………. |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 6 | Verpackung und Etikettierung des Instrumentariums |
| --- | --- |

| Verpackung KlGAP Kap. 8; LL001 Matrix Kap. 6.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versiegelung in Folie |  |  |
| Siegelgerät kalibriert bzw. Service vorgenommen? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Siegelnahtkontrolle regelmässig durchgeführt? (täglich) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Verwendung von Vliessverpackung |  |  |
| Korrekte Verpackung? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Verwendete Klarsichtsbeutel/ Vliessverpackungen zugelassen für die Sterilisation im gespannt-gesättigten Wasserdampf? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Verwendung von Containern |  | ☐ ja ☐ nein |
| Verschluss korrekt und gesichert (z.B. mittels Plombe)? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Ein- oder Mehrwegfilter korrekt gehandhabt? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Alle Sterilbarrieresysteme mit Indikator Typ 1 versehen? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 7 | Sterilisator/ Autoklav zur Aufbereitung des Instrumentariums |
| --- | --- |

| KlGAP Kap. 2, 14, 15; LL002; SWM-LF Gerät 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modell/ Klasse: ............................................................. Anschaffungsjahr: ……..…… |  |  |  |
| Validierung Erstvalidierung: |  | ☐ ja ☐ nein | falls ja, Datum: ……..…… |
| Revalidierung: |  | ☐ ja ☐ nein | falls ja, Datum: ……..…… |
| Entspricht Norm EN 13060:2004? |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Technische Dokumentation des Autoklavs (Gerätejournal, Werkprüfung, Konformitätserklärung, Wartungsprotokolle, Beladungsmuster) vorhanden? |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Instandhaltung Art. 49 HMG Servicevertrag: |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Firma: …………………………………………. |  |  |  |
| Datum letzter Service/ Wartung: ……..…… |  |  |  |
| Gerät 2 ☐ nicht anwendbar |  |  |  |
| Modell/Klasse: ............................................................. Anschaffungsjahr: ……..…… |  |  |  |
| Validierung Erstvalidierung: |  | ☐ ja ☐ nein | falls ja, Datum: ……..…… |
| Revalidierung: |  | ☐ ja ☐ nein | falls ja, Datum: ……..…… |
| Entspricht Norm EN 13060:2004? |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Technische Dokumentation des Autoklavs (Gerätejournal, Werkprüfung, Konformitätserklärung, Wartungsprotokolle, Beladungsmuster) vorhanden? |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Wartung Servicevertrag: |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Firma: …………………………………………. |  |  |  |
| Datum letzter Service/ Wartung: ……..…… |  |  |  |
| Autoklav(en) für kritische MEP geeignet? |  |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |

| Hinweis 1: | Durch die EN 13060:2004 werden drei verschiedene Sterilisationszyklus-Klassen unterschieden. LL002; SWM-LF |
| --- | --- |
| Klasse N | Sterilisation unverpackter massiver Produkte (Sterilisation ohne anschliessende Lagerung/ Desinfektion) – obsolet |
| Klasse S | Sterilisation nach Herstellerangaben: Es muss eine schriftliche Bestätigung vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner in der CH vorliegen, dass die Sterilisationszyklen den praxis-eigenen Beladungsanforderungen entsprechen. |
| Klasse B | Sterilisation von verpackten Gütern inkl. komplexen Hohlkörper i.d.R. mit fraktioniertem Vakuumverfahren. Diese Klasse stellt den höchsten Ansprüchen in Bezug auf das Leistungsvermögen (Prionenprogramm). |

| Hinweis 2: | Eine Validierung besteht aus drei Teilen. KIGAP Kap. 14 und Anhang D |
| --- | --- |
| Die Installations- (IQ), die Funktions- (OQ) und die Prozessvalidierung (PQ = Leistungsvalidierung). In der Regel umfasst die von der Wartungsfirma durchgeführte Wartung die IQ und OQ. Für eine Leistungsbeurteilung PQ wird vom Anwender ein Beleg verlangt, dass der in der Praxis eingesetzte Autoklav in der Lage ist, die dort eingesetzten Beladungen in einen sterilen Zustand zu versetzen. Dieser Beleg kann im Rahmen einer Prozessvalidierung durch den Wartungsspezialisten erbracht werden. Seit ein paar Jahren bieten Hersteller für bestimmte Klasse B Geräte sogenannte alternative Verfahren zur Validierung an. Es kann damit auf den zusätzlichen Validierungsaufwand verzichtet werden, wenn der Hersteller oder ein Prüf-Labor bei typgleichen Praxis-Autoklaven Referenzbeladungen erfolgreich geprüft hat und eine Gleichwertigkeit/Äquivalenz der konkreten Praxis-Beladung mit der geprüften Referenzbeladungen gegeben ist. Bei einem Gerät mit vereinfachtem Validierungsverfahren wird lediglich eine Dokumentation der Gleichwertigkeits-Beurteilung verlangt. |  |

| 8 | Sterilisationsablauf zur Aufbereitung des Instrumentariums |
| --- | --- |

| Sterilisation Art. 71, 72 MepV; KlGAP Kap. 10, 12, 14.2, 15 und Anhang A, B; SWM-LF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sterilisationszyklen (die eingesetzt/ angewendet werden) |  |  |
| - Prionenzyklus: 134°C während 18 Min. (für neurochirurgisch, ophthalmologisch, kieferchirurgisch und otorhinolaryngologisch eingesetzte MEP) - Einfacher Zyklus: 134°C während 3,5 Min. - Einfacher Zyklus: 121°C während 15 Min. - Andere: ………………………………………… |  | ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein |
| Werden folgende Tätigkeiten gemäss Hygieneplan korrekt umgesetzt? |  |  |
| Handhabung, Ladung und Kontrollen |  | ☐ ja ☐ nein |
| Maschinenkontrolle |  |  |
| Betriebsbereitschaft (Sichtkontrolle) täglich? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Vakuum-Test täglich? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Dampfdurchdringungstest (Helix-Test) täglich? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Behandlungskontrolle |  |  |
| Prozessindikatoren auf jeder Verpackung und jeder Charge? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Kennzeichnung auf jeder Verpackung und jeder Charge? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Verpackungskontrolle jeder Verpackung und jeder Charge? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 9 | Chargenfreigabe des Instrumentariums |
| --- | --- |

| Art. 72 MepV; KlGAP Kap. 11, 12 und Anhang B; LL001 Matrix Kap. 6.4; LL002 Matrix Punkt 11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chargenüberwachung Kontrolle der Sterilisationsparameter sofort nach Prozessende? (Druck, Temp., Zeit) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Sichtkontrolle der chem. Indikatoren bei jeder Charge? (Klasse 5 oder 6 verpackt zur Charge gegeben bzw. Prozessprüfkörper (PDC) bei Hohlkörpern) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Sichtkontrolle jeder Verpackung sofort nach Prozessende? (Trockenheit, Unversehrtheit, Siegelnähte, Kennzeichnung, umgeschlagene Behandlungsindikatoren) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Freigabe durch befugte Person? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Reinitialisierungsprotokoll für die Wiederaufbereitung, wenn eine Charge nicht freigegeben werden kann? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Vollständiges Tagesprotokoll (papierbasiert oder elektronisch) vorhanden? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Rückverfolgbarkeit sterilisierter MEP gegeben? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Archivierung der Dokumentation mind. 16 Jahre? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 10 | Lagerung des sterilen Instrumentariums |
| --- | --- |

| Lagerung und Prüfung vor Verwendung KlGAP Kap. 13 und Anhang C; LL001 Matrix Kap. 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sind die Lager sauber und geeignet? (trocken, staubgeschützt, sonnenlichtgeschützt, sterile Güter separat von nicht sterilen Gütern gelagert) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Reinigung der Lagerorte für sterile MEP dokumentiert? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Unversehrtheit des Sterilbarrieresystems gegeben (z.B. keine Beschädigung der Folien, z.B. kein Öffnen der Container, etc.) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Erlaubt die Lagerung eine Kontrolle nach Ablaufdatum? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Ist die Verfalldatenkontrolle dokumentiert? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Ist das Verfalldatum korrekt berechnet? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Prüfung vor Verwendung? (auf Verfall, Indikator, Unversehrtheit) |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 11 | Vigilanz betreffend Instrumentarium |
| --- | --- |

| Materiovigilance Art. 59 HMG, Art. 66; MepV; Art. 87 EU-MDR; KAV0006 Bestehen schriftliche Anweisungen zur Überwachung der MEP nach Inverkehrbringen/ während der Anwendungsphase? |  | ☐ ja ☐ nein |
| --- | --- | --- |
| Ist insbesondere die Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorkommnissen an den Lieferanten und die Swissmedic (mittels ElViS) inklusive vorgeschriebener Fristen beschrieben? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

Ad a) 	Flexible thermolabile Endoskope

| 12 | Allgemeines betreffend flexible thermolabile Endoskope |
| --- | --- |

| Ist die Schweizerische Gute Praxis für die Aufbereitung flexibler thermolabiler Endoskope (GPAE) bekannt und verfügbar? GPAE, Kap. 2.2 | ☐ ja ☐ nein |
| --- | --- |
| Werden interventionell endoskopische Eingriffe mit erhöhtem Risiko (z. B. ERCP, Steinextraktionen, Stenteinlagen oder andere Eingriffe, die eine Antibiotikaprophylaxe erfordern) durchgeführt? GPAE, Kap. 5.2.1 | ☐ ja ☐nein |
| Anzahl verwendeter Endoskope: | Gastroskop: ……..…… Koloskop: ……..…… Duodenoskop: ……..…… Ultraschallendoskop (EUS): ……..…… |
| Wie viele Personen führen die Aufbereitung durch? | ……..…… |

| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

| 13 | Räumlichkeiten und Ausrüstung zur Aufbereitung von Endoskopen |
| --- | --- |

| Räumlichkeiten für die Wiederaufbereitung Wird die Aufbereitung der Endoskope in separaten Räumlichkeiten durchgeführt, die vom Untersuchungsbereich der Patienten getrennt sind? GPAE, Kap. 5.2.1, Anhang 2 | ☐ ja ☐nein |
| --- | --- |
| Wie sind die Aufbereitungsräumlichkeiten konzipiert? GPAE, Kap. 5.2.1, Anhang 2 | ☐ 1 Raum (Schmutzzone und Reinzone organisatorisch und visuell voneinander getrennt) ☐ 2 Räume (Schmutzzone und Reinzone in getrennten Räumen): ☐ Durchlade-RDG-E ☐ Front-/Toplader-RDG-E und verschliessbare Durchreiche |
| Entspricht das derzeitige Zonenkonzept den Anforderungen der GPAE? GPAE, Kap. 5.2.1, Anhang 2 | ☐ ja ☐nein Wenn nein, existiert bereits ein Bau- oder Umbaukonzept? ☐ ja ☐ nein |
| Ausrüstung Ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für das Personal verfügbar? GPAE, Kap. 5.1.3 | ☐ ja ☐nein |
| Gibt es ein System, um die Exposition des Personals gegenüber giftigen Dämpfen zu minimieren? GPAE, Kap. 5.3.2, 5.3.4 | ☐ ja ☐nein ☐ teilweise |
| Wird die Wartung der RDG-E jährlich durchgeführt und dokumentiert? GPAE, Kap. 3.4, 5.6.1, 7.5.2 | ☐ ja ☐nein |
| Wird die Qualifizierung (Revalidierung) des RDG-E jährlich durchgeführt und dokumentiert? GPAE, Kap. 3.4, 5.6.1, 7.5.2 | ☐ ja ☐nein |
| Wird die Analyse der verschiedenen Wasserarten jährlich durchgeführt und dokumentiert (z. B. im Rahmen der Revalidierung)? GPAE, Kap. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 | ☐ ja ☐nein |
| Wird die mikrobiologische Qualität des Wassers, das für die Schlussspülung der Endoskope verwendet wird, jährlich analysiert und ist konform? GPAE, Kap. 5.5.2 | ☐ konforme Prüfungen ☐ keine Prüfungen durchgeführt ☐ Prüfungen durchgeführt, aber nicht konform |
| Entspricht die Qualität der Druckluft den Anforderungen der GPAE (Partikel, Ölgehalt und Mikrobiologie)? GPAE, Kap. 5.4 | ☐ konforme Prüfungen ☐ keine Prüfungen durchgeführt ☐Prüfungen durchgeführt, aber nicht konform In diesem Fall: Verwendet der Kompressor Öl? ☐ ja ☐ nein |

| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

| 14 | Überprüfung der Konformität der Aufbereitungsprozesse und der mikrobiologischen Ergebnisse bei Endoskopen |
| --- | --- |

| Vorreinigung im Untersuchungsraum Gibt es eine Arbeitsanweisung? GPAE, Kap. 3.4, 7.2 | ☐ ja ☐nein |  |
| --- | --- | --- |
| Wird der Arbeits- und Absaugkanal unmittelbar nach dem Eingriff mit mindestens 200 ml einer Reinigungslösung oder desinfizierenden Reinigungslösung gespült? GPAE, Kap. 7.2 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Transport kontaminierter Endoskope zum Aufbereitungsraum Gibt es eine Arbeitsanweisung dazu? GPAE, Kap. 3.4, 7.3 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Werden kontaminierte Endoskope und deren Zubehör in einem geschlossenen Transportbehälter, der deutlich als „kontaminiert” gekennzeichnet ist, zum Aufbereitungsraum transportiert? GPAE, Kap. 7.3 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Reinigung und Desinfektion im Aufbereitungsraum Wie wird die Vorreinigung (vor der Aufbereitung im RDG-E) durchgeführt? GPAE, Kap. 7.4.2 |  | ☐ manuelle Bürstenreinigung ☐ automatisiertes Reinigungssystem (Aqua Typhoon) ☐ keine Vorreinigung |  |
| Bei manueller Bürstenreinigung, werden mindestens die folgenden Schritte durchgeführt? GPAE, Kap. 7.4.3, 7.4.4 |  | ☐ Dichtigkeitsprüfung ☐ Reinigung der Endoskop- Aussenflächen ☐ Bürsten der Ventilöffnungen ☐ Bürsten der Endoskopkanäle ☐ Spülen der Endoskopkanäle mit Reinigungsmittel ☐ Zwischenspülen der Endoskop-Aussenflächen und -Kanäle mit Wasser |  |
| Werden alle Endoskope im RDG-E aufbereitet (gereinigt und desinfiziert)? GPAE, Kap. 7.5.1 |  | ☐ ja ☐nein Falls nein, welche sind davon ausgenommen und warum? ……..…… |  |
| Trocknen der Endoskope Werden die Endoskope (Aussenflächen, Kanäle) gründlich getrocknet, wenn sie nicht innerhalb von 2 Std. nach der Aufbereitung wiederverwendet werden? GPAE, Kap. 7.7 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Gibt es eine Arbeitsanweisung zum Trocknen der Endoskope? GPAE, Kap. 3.4, 7.7 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Lagerung der Endoskope Werden Endoskope und deren Zubehör kontaminationsfrei in einem Reinraum oder anderen reinen Bereich gelagert? GPAE, Kap. 7.8 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Welches Lagerungssystem wird verwendet? GPAE, Kap. 7.8, 7.9 |  | ☐ belüfteter Schrank ☐ Lagerung in Beuteln mit kontrollierter Atmosphäre (Typ Plasma Typhoon) ☐ nicht belüfteter Schrank ☐ sonstiges: ……..…… |  |
| Wurde die maximale Lagerungsdauer festgelegt? GPAE, Kap. 3.4, 7.10 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Transport der aufbereiteten Endoskope zum Untersuchungsraum Werden die aufbereiteten Endoskope und ihr Zubehör in einem geeigneten Transportsystem kontaminationsfrei transportiert? GPAE, Kap. 7.15 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Rückverfolgbarkeit Ist die Rückverfolgbarkeit bis zum Patienten gewährleistet? GPAE, Kap. 3.5 |  | ☐ ja ☐nein ☐teilweise |  |
| Mikrobiologische Prüfungen Wird jedes Endoskop mindestens einmal jährlich mikrobiologisch kontrolliert? GPAE, Kap. 7.19, Anhang 1 |  | ☐ ja ☐nein |  |
| Wird bei nicht konformen mikrobiologischen Ergebnissen das betroffene Endoskop unter Quarantäne gestellt? GPAE, Anhang 1 |  | ☐ ja ☐nein |  |

| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

| 15 | Überprüfung der beruflichen Qualifikationen des Endoskopie-Aufbereitungspersonals |
| --- | --- |

| Hat das gesamte Aufbereitungspersonal eine entsprechende Grundausbildung absolviert? GPAE, Kap. 5.1.2, Anhang 4 | ☐ ja ☐nein |
| --- | --- |
| Bestehen geeignete Stellenbeschreibungen für das zuständige Aufbereitungspersonal? GPAE, Kap. 4.2.1, 5.1.2 | ☐ ja ☐nein |
| Wurde das gesamte Aufbereitungspersonal gemäss den Anweisungen der Gerätehersteller und den Arbeitsanweisungen der Einrichtung im Aufbereitungsprozess geschult? GPAE, Kap. 3.4, 4.2.1, 5.1.2, 5.6.2, 6.4.1, 7.5.2, Anhang 1 | ☐ ja ☐nein |

| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

| 16 | Vigilanz betreffend Endoskope |
| --- | --- |

| Materiovigilance Art. 59 HMG, Art. 66; MepV; Art. 87 EU-MDR; KAV0006 Bestehen schriftliche Anweisungen zur Überwachung der MEP nach Inverkehrbringen/ während der Anwendungsphase? |  | ☐ ja ☐ nein |
| --- | --- | --- |
| Ist insbesondere die Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorkommnissen an den Lieferanten und die Swissmedic (mittels ElViS) inklusive vorgeschriebener Fristen beschrieben? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| 17 | Wiederaufbereitung durch Dritte ☐ nicht anwendbar |
| --- | --- |

| Anforderungen des Auftraggebers KlGAP Kap. 16; LL001 Matrix Kap. 6.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leistungen durch rechtskräftigen schriftlichen Vertrag geregelt? |  | ☐ ja ☐ nein |
| - mit Erwähnung der Qualitätsanforderungen |  | ☐ ja ☐ nein |
| - mit Richtlinien zu den Schnittstellen |  | ☐ ja ☐ nein |
| - mit Zuordnung der Kontrollen und Verantwortlichkeiten |  | ☐ ja ☐ nein |
| Konformitätserklärung des Auftragnehmers vorhanden? Art. 72 Abs. 3 und 4 MepV |  | ☐ ja ☐ nein |
| Existiert eine Eingangskontrolle der wiederaufbereiteten MEP? |  | ☐ ja ☐ nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

| Teil B | Umgang mit Arzneimitteln |
| --- | --- |

| 1 | Tätigkeiten |
| --- | --- |

Selbstdispensationsrecht entsprechend kantonalem Recht und gemäss MedReg erteilt? ☐ Nein. ☐ Ja im folgenden Inspektionsbericht geführt unter a) Führen einer privatärztlichen Apotheke.

| Falls kein Selbstdispensationsrecht: Umgang mit Arzneimitteln in der Praxis (für den Gebrauch im Notfall oder zur unmittelbaren Anwendung am Patienten in der Praxis)? ☐ Nein. ☐ Ja im folgenden Inspektionsbericht geführt unter b) Umgang mit Arzneimitteln in der Praxis. |
| --- |
| Andere Tätigkeiten Art. 9 HMG; Art. 49 AMBV | keine anderen Tätigkeiten Telekommunikative med. Ferndienstleistung Belieferung von Institutionen wie Heime, Spitex, etc. Lohnherstellung Arzneimittelherstellung (inkl. Abfüllung) Einfuhr aus dem Ausland Wiederaufbereitung von Medizinprodukten (siehe Teil A) Abgabe von Opioidagonistentherapien anderes: |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |

| 2 | Räumlichkeiten und Ausrüstung |
| --- | --- |

| a) b) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke Angaben für den Umgang mit Arzneimitteln in der Praxis (ohne privatärztliche Apotheke) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lagerorte für Arzneimittel GAP Kap. 20.4.3 |  |  |  |
| Sprechzimmer: |  |  |  |
| Büro: |  |  |  |
| Apothekenraum: |  |  |  |
| Labor: |  |  |  |
| Empfangsbereich: |  |  |  |
| weitere (bspw. Notfallkoffer): |  |  |  |
| Ordnung, Sauberkeit allg. |  | sachgemäss | nicht sachgemäss |
| Reinigung wird dokumentiert |  | ja | nein |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja | nein |
| Zweckfremde Nutzung |  | nein | ja |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| Temperaturüberwachung der Lagerorte/ Thermometer KAV0024 |  |  |  |
| Kalibrierte Temperaturmessgeräte in jedem AZM-Lager inkl. Kühlschrank vorhanden? |  | ja | nein |
| Art |  | Min.-Max.-Thermometer Datenlogger mit Alarm | ungeeignetes Gerät |
| Protokollblätter vollständig? |  | ja | nein |
| Frequenz der Ablesung und Dokumentation |  | täglich wöchentlich monatlich | nicht sachgemäss |
| Dokumentation korrekt? |  | ja | nein |
| Spezifikation RT? (15°C- 25°C) nachweislich eingehalten? |  | ja | nein |
| Spezifikation KST (2°C-8°C) nachweislich eingehalten? |  | ja | nein |
| Massnahmen bei Abweichungen sachgemäss? |  | ja | nein |
| Beurteilung durch die FvP? |  | ja | nein |
| Kalibrierungs-Zertifikat oder Abgleich mit kalibriertem Thermometer? |  | vorhanden | vorhanden, aber unvollständig nicht vorhanden |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja | nein |
| Temperaturüberwachung Tresor/ Betm? |  | sachgemäss | nicht sachgemäss |
| Temperaturüberwachung Notfallkoffer? |  | sachgemäss | nicht sachgemäss |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| Kühlschrank |  | keine Anwendung |  |
| Standort: |  |  |  |
| Art |  | Pharmakühlschrank (DIN 13277) Haushaltskühlschrank qualifiziert | Kühlschrank ist nicht (nachweislich) qualifiziert |
| Füllgrad? |  | sachgemäss | nicht sachgemäss |
| Enthält Lebensmittel oder andere Ware? |  | nein | ja |
| Vereisung? |  | nein | ja |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |

| 3 | Lagerung und Umgang mit Arzneimitteln |
| --- | --- |

| - Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wareneingang Art. 30 HMG; KAV0006; GAP Kap. 20.4.6.3 |  |  |  |
| Lieferant: |  | …………………………………………. |  |
| Anlieferung sachgemäss? |  | ja | nein |
| Eingangskontrolle vollständig? |  | ja | nein |
| Aufbewahrung der Lieferscheine über 5 Jahre? |  | ja | nein |
| Wareneingangskontrolle (Datum/Visum)? |  | ja | nein |
| Kühlkette wird eingehalten? |  | ja nicht anwendbar | nein |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| a) b) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke Angaben für den Umgang mit Arzneimitteln in der Praxis (ohne privatärztliche Apotheke) |  |  |
| Lagerung Art. 9 HMG; Art. 9 BetmG; Art. 44, 54 BetmKV; GAP Kap. 20.4.3; KAV0006 |  |  |  |
| Unzugänglichkeit Unbefugte |  | ja | nein |
| Separater, abschliessbarer Raum oder abschliessbare Schränke? |  | ja | nein |
| Kommissionierautomat (Rowa) vorhanden? |  | ja nein |  |
| Wenn ja: Qualifizierungsunterlagen dazu vorhanden? |  | ja | nein |
| Getrennt von anderen Waren? |  | ja | nein |
| Lagerung übersichtlich? |  | ja | nein |
| Lagerung FEFO? |  | ja | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| Angebrochene Packungen deutlich gekennzeichnet? |  | ja nicht vorhanden | nein |
| Mehrdosenbehältnisse mit Anbruchdatum versehen? |  | ja nicht vorhanden | nein |
| Schriftliche Regelung betreffend Aufbrauchfristen vorhanden (Mehrdosenbehältnisse)? |  | ja | nein |
| Nicht zulassungspflichtige Arzneimittel nach Art. 9 Abs. 2 HMG vorhanden? |  | nein | ja |
| Rezeptblöcke unzugänglich für Patient/-innen gelagert? |  | ja | nein |
| Dokumentationspflicht für Betm/ kontrollierte Substanzen eingehalten? (siehe auch nächste Tabelle) |  | ja | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |

| a) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke Angaben für den Umgang mit Arzneimitteln in der Praxis (ohne privatärztliche Apotheke) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betäubungsmittel/ Betäubungsmittelbuchführung Art. 17 Abs. 4 BetmG; Art. 3, 44, 54, 57, 60–64 BetmKV; GAP Anhang 6 |  |  |  |  |
| Anwendung/ Abgabe Verz. a |  | ja nein |  |  |
| Anwendung/ Abgabe Verz. b |  | ja nein |  |  |
| Bestellung |  | sachgemäss |  | nicht sachgemäss |
| Wareneingang |  | sachgemäss |  | nicht sachgemäss |
| Lagerung |  | sachgemäss |  | nicht sachgemäss |
| Entsorgung (Kanton Verzeichnis a oder Lieferant Verzeichnis b) sachgemäss? |  | ja |  | nein |
| Buchführung korrekt? (durch FvP visiert, wenn EDV: monatliche Ausdrucke) |  | ja |  | nein |
| Aktueller Bestand laufend ersichtlich (Verzeichnis a) bzw. Rückverfolgbarkeit (Verzeichnis b) |  | ja |  | nein |
| Jährliche Bestandesaufnahme (Jahresbilanz/ Inventur) liegt vor |  | ja |  | nein |
| Lagerung der Betm-Rezeptblöcke sachgemäss? |  | ja |  | nein |
| Aufbewahrung der Belege über 10 Jahre? |  | ja |  | nein |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? (Zuständigkeiten, Bestellung, Wareneingang, Lagerung, Buchführung) |  | ja |  | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |
| Abgabe von Opioidagonistentherapien |  | ja nein |  |  |
| Bewilligung vorhanden? |  | ja |  | nein |
| Form und Zubereitung |  | Trinklösung Tabletten Anderes |  | nicht zugelassen |
| Beschriftung nach Ph. Helv. Kapitel 17.1? |  | sachgemäss |  | nicht sachgemäss |
| Kindersicherer Verschluss bei Trinklösungen? |  | ja |  | nein |
| Anzahl Patienten: |  |  |  |  |
| Abgabekontrolle durch FvP/ Freigabe? |  | sachgemäss |  | nicht sachgemäss |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja |  | nein |
| Buchführung korrekt? |  | ja |  | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |
| Arzneimittelkennzeichnung Ph. Helv. Kap. 17.1 |  |  |  |  |
| Kennzeichnung korrekt? (Etikette mit Name Patient/-in, Abgabestelle, Vorgabe zur Einnahme oder schriftlicher Medikationsplan, Datum) |  | ja |  | nein |
| Abgabe von Teilmengen? |  | ja |  | nein |
| Kennzeichnung bei Teilabgabe korrekt? (Name Präparat, Verfalldatum, Charge, Mitgabe Kopie Patienteninformation) |  | kommt nicht vor ja |  | nein |
| Teilmengenabgabe dokumentiert? |  | ja |  | nein |
| Werden Arzneimittel- lösungen umgefüllt? |  | nein |  | ja |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |
| Ärztemuster |  |  |  |  |
| Abgabe |  | ja |  | nein |
| Gratis und angeschrieben? |  | ja |  | nein |
| Getrennt gelagert? |  | ja |  | nein |
| Verfalldatenkontrolle? |  | ja |  | nein |
| Temperaturkontrolle? |  | ja |  | nein |
| Abgabe von Mustern dokumentiert? |  | ja |  | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |
| Retouren/ Entsorgung von Arzneimitteln Art. 30 Abs. 2 HMG; KAV0006; GAP Kap. 20.4.8 |  |  |  |  |
| Getrennte Lagerung von Patientenretouren, Produkten zur Entsorgung? |  | ja |  | nein |
| Deutliche Kennzeichnung von Retouren/ verfallenen Produkten? |  | ja |  | nein |
| Wieder-Inverkehrbringen von Patientenretouren? |  | ja nein |  |  |
| Falls ja: formelle Freigabe durch FvP dokumentiert? |  | ja |  | nein |
| Entscheidungskriterien sachgemäss? |  | ja |  | nein |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja |  | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |
| Einfuhr nicht zugelassener Arzneimittel Art. 49 AMBV; KAV0015 |  |  |  |  |
| Abgabe von ausländischen Arzneimitteln? |  | ja | nein |  |
| Falls ja: alle Vorgaben nach Art. 49 AMBV für die Einfuhr erfüllt und entsprechend dokumentiert? |  | ja | nein |  |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja | nein |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |

| 4 | Qualitätssicherung (QS) |
| --- | --- |

| a) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualitätssystem Art. 30 Abs. 2 HMG; KAV0006; GAP Kap. 20.4.1 |  |  |  |
| Qualitätssystem vorhanden? |  | ja | nein |
| Art |  | ganzheitlich, gelenkt einzelne Elemente von APA („Verein Ärzte mit Patientenapotheke“) oder Lieferant selbsterstelltes an Praxis angepasst | nicht gelenkt nicht deckungsgleich mit Praxisabläufen |
| QSS von FvP freigegeben und in Kraft gesetzt? |  | ja | nein |
| Dokumentenlenkung |  | sachgemäss | nicht sachgemäss oder nicht vorhanden |
| Wie ist das Personal darüber informiert? |  | Beleg der Kenntnisnahme oder Schulungsnachweis | kein Nachweis |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |

| 5 | Personal |
| --- | --- |

| a) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organigramm KAV0006 |  |  |  |
| FvP auf dem Organigramm korrekt abgebildet? |  | ja | nein |
| Anstellungsgrad FvP Privatapotheke: |  |  |  |
| Struktur der Praxis und Regelung der Verantwortlichkeiten/ Stellvertretung |  | sachgemäss, vollständig | nicht sachgemäss vorhanden, aber unvollständig fehlend |
| Organigramm aktuell und in Kraft gesetzt? |  | ja | nein |
| Schriftliche Pflichtenhefte für alle Mitarbeitenden vorhanden (Zuständig- und Verantwortlichkeiten/ Aufgaben und Kompetenzen/ Stellvertretungen) |  | ja | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| Abgaberegelung Art. 24 Abs. 1 Bst. c HMG; GAP Kap. 20.4.B3.b |  |  |  |
| Abgabe sachgemäss geregelt (i.d.R. Sichtkontrolle FvP oder durch (Zahn-)Arzt/ (Zahn-)Ärztin mit BAB) |  | ja | nein |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja | nein |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |
| Personalschulungen KAV0006 |  |  |  |
| Schriftliches Konzept vorhanden (Einarbeitungsprogramm und regelmässige Personal- Schulungen)? |  | ja | nein |
| Protokolle/ Nachweis (Zertifikate, Testate)? |  | dokumentiert | nicht dokumentiert |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |

| 6 | Weitere Dokumentation |
| --- | --- |

| a) b) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke Angaben für den Umgang mit Arzneimitteln in der Praxis (ohne privatärztliche Apotheke) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verfalldatenkontrolle Art. 30 Abs. 2 HMG; KAV0006 |  |  |  |  |  |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden |  | ja |  |  | nein |
| Regelmässige Verfalldatenkontrolle bei allen Heilmitteln (Arzneimitteln und Medizinprodukten) inkl. Kühlschrank und Notfallkoffer (Protokolle/ Nachweise) |  | ja |  |  | nein |
| Stichprobe: verfallene Heilmittel vorgefunden? |  | nein |  |  | ja |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |  |
| Produktrückrufe KAV0006; GAP Kap. 20.4.8 |  |  |  |  |  |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja |  | nein |  |
| Sachgemässer Umgang mit Produktrückrufen von Behörden oder Firmen gewährleistet? |  | ja |  | nein |  |
| Regelmässige Überprüfung der von der Swissmedic publizierten Liste der zurückgerufenen Heilmittel (Arzneimittel und Medizinprodukte)? |  | ja |  | nein |  |
| Bearbeitung von Rückrufmeldungen dokumentiert? |  | ja |  | nein |  |
| Getrennte Lagerung von nicht verkehrsfähigen Produkten? |  | ja |  | nein |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |  |
| a) | Angaben für das Führen einer privatärztlichen Apotheke |  |  |  |  |
| Patientendokumentation/ Abgabe von Arzneimitteln Art. 26 Abs. 4 HMG |  |  |  |  |  |
| Art |  | Patientendossier physisch Patientendossier elektronisch Anderes |  | nicht sachgemäss |  |
| Aufbewahrung über 20 Jahre sichergestellt? |  | ja |  | nein |  |
| Werden Patient/-innen auf ihre Wahlfreiheit des Bezugskanals (SD/ Rezept) hingewiesen (z.B. mittels Merkblatts, Aushang im Wartezimmer)? |  | ja |  | nein |  |
| Wahlfreiheit in Arbeitsanweisung beschrieben? |  | ja |  | nein |  |
| Wird ein Rezept angeboten vor der Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln? |  | ja |  | nein |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |  |
| Beanstandungen Art. 59 HMG; KAV0006; GAP Kap. 20.4.8 |  |  |  |  |  |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja |  | nein |  |
| Getrennte Lagerung von nicht verkehrsfähigen Produkten? |  | ja |  | nein |  |
| Bearbeitungen von Beanstandungen dokumentiert? |  | ja |  | nein |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |  |
| Selbstinspektionen Art. 30 Art. 2 HMG; KAV0006; GAP Kap. 20.4.9 |  |  |  |  |  |
| Sachgemässe Arbeitsanweisung vorhanden? |  | ja |  | nein |  |
| Protokoll/Nachweis? |  | dokumentiert |  | nicht dokumentiert |  |
| Massnahmen/Resultate dokumentiert? |  | ja |  | nein |  |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |  |  |  |

Abschluss

Beurteilung der Vor-Ort-Situation

| Übereinstimmung des Ist-Zustands mit den Angaben des vorab eingesandten Dokumentes | ☐ ja | ☐ nein, siehe Bemerkungen ☐ nicht anwendbar |
| --- | --- | --- |
| Mängel aus der letzten Inspektion behoben | ☐ ja | ☐ nein, siehe Bemerkungen ☐ nicht anwendbar (bspw. Erstinspektion) |
| Gegebenenfalls Bemerkungen: |  |  |

Mängel und Referenzen

Eine Inspektion ist eine Stichprobenprüfung. Die aufgeführten Mängel repräsentieren nicht zwangsläufig alle Abweichungen von den einzuhaltenden Regeln. Die Verantwortung für die Konformität des Qualitätssicherungssystems liegt bei der Praxis. Sie muss überprüfen, ob auch andere Prozesse, Produkte, Chargen, Räumlichkeiten, Geräte und Systeme von den aufgeführten Mängeln betroffen sind und diese entsprechend beheben.

Klassifizierung (Kl) der Mängel:

KI:	K (kritisch), W (wesentlich), A (andere)

K:	Kritischer Mangel, der die Gesundheit des Patienten gefährdet oder gefährden kann

W:	Wesentlicher Mangel, der einen bedeutenden Qualitätsmangel darstellt

A:	Anderer Mangel, der weder als kritisch noch als wesentlich klassifiziert werden kann

| Nr. | Mangel | Kl | Referenzen |
| --- | --- | --- | --- |

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Anlässlich der Inspektion wurden keine Mängel/ Mängel festgestellt. Nicht behobene Mängel aus der letzten Inspektion wurden eine Stufe strenger klassifiziert.  (optional einzufügen, falls nicht Erstinspektion)

Zu selektieren:

Aufgrund der während der Inspektion gewonnenen und im vorliegenden Bericht beschriebenen Erkenntnisse genügt der Betrieb den geltenden Anforderungen.

Aufgrund der während der Inspektion gewonnenen und im vorliegenden Bericht beschriebenen Erkenntnisse genügt der Betrieb den geltenden Anforderungen. Dies unter der Voraussetzung, dass die aufgelisteten Mängel fristgerecht und qualitativ einwandfrei umgesetzt werden.

Anlässlich der Inspektion gewonnenen und im vorliegenden Bericht beschriebenen Erkenntnisse genügt der Betrieb momentan nicht den geltenden Anforderungen. Das RHI wird den Kanton darüber in Kenntnis setzen.

Massnahmenplan (Kapitel wird weggelassen, falls keine Mängel erhoben werden)

Die Praxis hat dem RHI bis spätestens vier Wochen nach Erhalt des Berichtes einen Massnahmenplan inklusive Nachweis der Behebung der aufgeführten Mängel vorzulegen. Eine Foto-Dokumentation kann sich dabei als hilfreich erweisen.

Die Beurteilung des Massnahmenplans inklusive der umgesetzten Änderungen durch das RHI bildet einen weiteren Teil der Inspektion. Nach Beurteilung des Massnahmenplanes entscheidet das RHI, ob die Dokumente/ die Nachweise zur Mängelbehebung ausreichend sind oder die Mängelbehebung durch eine Nachinspektion vor Ort erfolgen wird. Die tatsächliche Behebung der Mängel wird weiterhin spätestens anlässlich der nächsten Inspektion überprüft.

Basel, den

MEP-Inspektorin

Begriffe, Definitionen, Abkürzungen

AZM	Arzneimittel

BAB	Berufsausübungsbewilligung

Betm/ BM 	Betäubungsmittel

DA	Dentalassistent/in EFZ

DH	Dentalhygieniker/in HF

ElViS	Elektronisches Vigilance-Meldeportal der Swissmedic

FEFO-Prinzip 	„first expired first out“; die Produkte sollen in der Reihenfolge ihres Verfalls gelagert werden, so dass die gemäss Verfalldatum älteste Charge zuerst verwendet bzw. abgegeben wird.

FvP		Fachtechnisch verantwortliche Person

KST		Kühlschranktemperatur

MEP		Medizinprodukt(e)
MPA		Medizinische/r Praxisassistent/in EFZ
n.a.; n/a; N/A 	nicht anwendbar
n.g.		nicht geprüft

PA		Prophylaxe-Assistent/in
RDG		Reinigungs- und Desinfektionsgerät (Thermodesinfektor)

RT		Raumtemperatur

SD		Selbstdispensation

QSS		Qualitätssicherungssystem

Wiederaufbereitung von Medizinprodukten: (Wiederaufbereitung = Instandhaltung, Reinigung, Desinfektion (semi-kritische Instrumente), Sterilisation (kritische Instrumente))

2 Hinweis: Eine Umkonfektionierung von Teilmengen auf Vorrat entspricht einer Arzneimittelherstellung und ist Ärzten und Ärztinnen nicht erlaubt (z.B. Dosett, Allergienotfallset). Teilmengenabgaben durch Ärzte und Ärztinnen sind nur in medizinisch begründeten Ausnahmesituationen erlaubt, sofern in einem SD-Kanton alle kantonalen Anforderungen an die Teilmengenabgabe eingehalten werden.

3 Arzneimittel, die ausserhalb des Verantwortungsbereiches der FvP gelagert wurden, sind i.d.R. zu vernichten.